|  | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw bezprzewodowych kaset cyfrowych (detektorów) DR (ucyfrowienie bezpośrednie) do aparatów rtg Philips Bucky Diagnost (Radiografii Ogólnej) - 2 szt. |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |  |
|  | Bezprzewodowy system akwizycji obrazu rentgenowskiego z zintegrowanym detektorem płaskim typu DR o wymiarach standardowej kasety 35x43cm | Tak |  |  |
|  | Instalacja kasety systemu (detektora bezprzewodowego) bez przerabiania uchwytu kasety w aparacie RTG. | Tak |  |  |
|  | Zasięg interfejsu bezprzewodowego umożliwia wykonywanie badań poza stołem i stojakiem w gabinecie rtg | Tak |  |  |
|  | Odporność na obciążenie rozproszone min. 100 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Waga detektora bezprzewodowego <4,0kg | Tak, podać |  |  |
|  | Wykonanie minimum 100 ekspozycji po pełnym naładowaniu akumulatorów | Tak, podać |  |  |
|  | Czas dostępu do obrazu wstępnego <8s | Tak, podać |  |  |
|  | DQE >60% | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalny wymiar piksela <150um | Tak, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna min. 3.3 lp/mm | Tak, podać |  |  |
|  | Rozmiar rejestrowanego obrazu w pikselach | Tak, podać |  |  |
|  | Głębokość rejestrowanego obrazu > 12bitów | Tak, podać |  |  |
|  | System zabezpieczenia przed podwójną ekspozycją | Tak, opisać |  |  |
|  | Zakres napięć generatora 40-150kV | Tak |  |  |
|  | Min. 3 akumulatory dla każdego detektora | Tak, podać |  |  |
|  | Współpraca z posiadanym aparatem rtg | Tak |  |  |
|  | Ładowarka do akumulatorów, 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Wyjmowane akumulatory bez pomocy specjalizowanych narzędzi | Tak |  |  |
|  | Dodatkowy kabel do detektorów do ładowania akumulatorów w aparacie – 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, podać |  |  |
|  | Stacja technika do przypisywania i obróbki badań do oferowanych detektorów bezprzewodowych – 2 szt. (Ucyfrowienie bezpośrednie DR Radiografii ogólnej.) |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |  |
|  | Stacja robocza, minimalne wymagania: 1 procesor dwurdzeniowy o wydajności min. 3000 pkt. wg testu PASSMARK 2011, 3 GB pamięci RAM DDR3, dysk twardy 160 GB SATA, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny | Tak |  |  |
|  | Monitor dedykowany do stacji LCD kolorowy dotykowy, min. 19”, o min. parametrach: rozdzielczość 1280x1024, jasność 230 cd/m2, kontrast 700:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 175/175˚ | Tak |  |  |
|  | Stanowisko technika do obsługi min. 2 detektorów DR | Tak |  |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim wraz z pomocą | Tak |  |  |
|  | Obsługa Dicom Store, Print, Worklist, MPPS, Storage Commitment | Tak |  |  |
|  | Pobieranie listy pacjentów poprzez mechanizm Dicom Worklist | Tak |  |  |
|  | Wielopoziomowy system logowania do systemu wraz z dostępem do zaawansowanych funkcji zależny od uprawnień | Tak |  |  |
|  | Predefiniowane fabrycznie procedury badań języku polskim | Tak |  |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki obrazowej jak pozytyw/negatyw, zmiana zaczernienia i kontrastu, obroty | Tak |  |  |
|  | Umieszczanie komentarzy w dowolnym miejscu | Tak |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie obrazu kratki przeciw rozproszeniowej | Tak |  |  |
|  | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych obszarów | Tak |  |  |
|  | Wydruk obrazu w trybie True Size 1:1 | Tak |  |  |
|  | Prowadzenie statystyk zdjęć odrzuconych z możliwością eksportu pliku z danymi do innego komputera | Tak |  |  |
|  | UPS o mocy min. 1KW zapewniający poprawne zakończenie pracy systemu po utracie zasilania | Tak |  |  |
|  | Urządzenie zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak podać |  |  |
|  | Generatory do Aparatów RTG – 2 szt. |  |  |  |
|  | Fabrycznie nowe, oryginalne generatory do aparatów RTG Bucky Diagnost firmy Philips, 2 szt. z instalacją przez autoryzowany serwis. | Tak |  |  |
|  | Automatyczny jednokasetowy skaner płyt obrazowych – 1 szt. Integracja sprzętowa z mammografem. |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez oceny |
|  | Skaner płyt obrazowych do radiografii cyfrowej. Co najmniej jednokasetowy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji roboczej (technika) oraz do kamery cyfrowej (drukarki medycznej DICOM 3.0) - min. 12 bitów | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm oraz mammograficznych co najmniej 20 pikseli/mm | Tak,podać |  | Bez oceny |
|  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań mammograficznych formatów 18x24cm i 24x30cm oraz kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm i 35x43 cm oraz kasety do wykonywania zdjęć kości długich i kręgosłupa rozmiar min. 35x80cm | Tak, podać wszystkie rodzaje i formaty |  | Bez oceny |
|  | Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 60 płyt/godz. | Tak. podać |  | Bez oceny |
|  | Przepustowość dla kaset mammograficznych 24x30 cm przy rozdzielczości skanowania min. 20 pikseli/mm min. 40 płyt /godz. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Skanowanie płyt wykonanych w technologii proszkowej i igłowej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Masa maksymalnie 200 kg | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Powierzchnia zabudowy max. 0,5 m2 | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Integracja sprzętowa z posiadanym mammografem polegająca na dostarczeniu: - Kaset do badań mammograficznych z płytą obrazową wykonaną w technologii igłowej rozmiar 24x30cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 20 pikseli/mm – 4 szt. - Kaset do badań mammograficznych z płytą obrazową wykonaną w technologii igłowej rozmiar 18x24cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 20 pikseli/mm – 4 szt. | Tak, podać typ kasety |  |  |
|  | Urządzenie zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  | Bez oceny |
|  | Kasety z płytami obrazowymi – 1 kpl Czytnik kaset.- 1 szt. |  |  |  |
|  | Kasety z płytami obrazowymi – 1 kpl |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ | Podać |  | Bez oceny |
|  | Płyty obrazowe nie zintegrowane z kasetą – możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 10 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu) | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową wykonaną w technologii proszkowej rozmiar 35x43cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 4 szt. w tym jedna z wbudowaną kratką | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową wykonaną w technologii proszkowej rozmiar 35x35cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 4 szt. | Tak |  |  |
|  | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową wykonaną w technologii proszkowej rozmiar 24x30cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 4 szt. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową wykonaną w technologii proszkowej rozmiar 18x24cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 4 szt. | Tak |  |  |
|  | Kaseta do wykonywania badań kości długich z płytą obrazową wykonaną w technologii proszkowej rozmiar min. 35x80cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – wraz z zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową - 1 szt. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kasety z płytami obrazowymi zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  | Bez oceny |
|  | Czytnik kaset – 1 szt. |  |  |  |
| 9. | Producent | Podać |  | Bez oceny |
| 10. | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez oceny |
| 11. | Czytnik kaset do radiografii cyfrowej kompatybilny z dostarczonymi kasetami. Co najmniej jednokasetowy. | Tak |  | Bez oceny |
| 12. | Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji roboczej (technika) oraz do kamery cyfrowej (drukarki medycznej DICOM 3.0) - min. 12 bitów | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 13. | Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt obrazowych z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm oraz mammograficznych z rozdzielczością co najmniej 20 pikseli/mm | Tak,podać |  | Bez oceny |
| 14. | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm i 35x43 cm oraz kasety do wykonywania zdjęć kości długich i kręgosłupa rozmiar min. 35x80cm oraz mammograficzne 18x24cm i 24x30cm | Tak, podać wszystkie rodzaje i formaty |  | Bez oceny |
| 15. | Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 60 płyt/godz. | Tak. podać |  | Bez oceny |
| 16. | Przepustowość dla kaset mammograficznych 24x30 cm przy rozdzielczości skanowania min. 20 pikseli/mm min. 40 płyt /godz. | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 17. | Skanowanie płyt wykonanych w technologii proszkowej i igłowej | Tak |  | Bez oceny |
| 19. | Masa maksymalnie 200 kg | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 20. | Powierzchnia zabudowy max. 0,5 m2 | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 21. | Urządzenie zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  | Bez oceny |
|  | Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów (stacja technika) – CR – Ucyfrowienie Pośrednie – 2 szt. |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez oceny |
|  | Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem płyt obrazowych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Stacja robocza, minimalne wymagania: 1 procesor dwurdzeniowy o wydajności min. 3000 pkt wg testu PASSMARK 2011, 3 GB pamięci RAM, Macierz RAID 1: 2x500 GB SATA DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny | Tak |  | Bez oceny |
|  | Monitor dedykowany do zastosowań medycznych LCD kolorowy dotykowy, min. 19”, o min. parametrach: rozdzielczość 1280x1024, jasność 230 cd/m2, kontrast 700:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 175/175˚ | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | Bez oceny0 |
|  | Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiaturę i mysz | Tak |  | Bez oceny |
|  | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim wraz z systemem pomocy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań mammograficznych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem CR przed i po ekspozycji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak, podać kryteria wyszukiwania |  | Bez oceny |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 5 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Integracja stacji dedykowanej do mammografii z posiadanym mammografem zapewniająca odbieranie przez oprogramowanie stacji i automatyczne uzupełnianie odpowiednich tagów DICOM odebranymi wartościami parametrów ekspozycji, min.: - kVp, - mAs, - siły nacisku, - grubości narządu - materiał elektrody | Tak, podać wszystkie pola, których dotyczy integracja |  | Bez oceny |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską i do systemu PACS, kompozycja wydruków | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Nanoszenie znaczników tekstowych i graficznych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wydruk obrazu w skali 1:1 | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Generowanie histogramu dla obrazu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, pomiar kąta Cobba | Tak |  | Bez oceny |
|  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, strzałki, znaki graficzne | Tak |  | Bez oceny |
|  | Powiększanie obrazu, lupa | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu na podstawie typu projekcji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych (drukarkach medycznych) poprzez DICOM Print | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4 obrazy na jednej błonie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wielopoziomowy system logowania do systemu wraz z dostępem do zaawansowanych funkcji zależny od uprawnień | Tak |  | Bez oceny |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania i systemu – min. 1 kVA | Tak, podać nazwę i typ |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie CR spełniające profile integracji IHE, minimum Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Mammography Image, Consistent Presentation of Images, podać | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta |  | Bez oceny |
|  | Urzadzenie zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  | Bez oceny |
|  | Drukarka medyczna DICOM 3.0 do wydruku obrazów badań z dwoma formatami błon dostępnymi on-line i oprzyrządowaniem– 1 szt. |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez oceny |
|  | Sposób uzyskania obrazu | Podać |  | Bez oceny |
|  | Interfejs typu DICOM Print 3.0 | Tak |  | Bez oceny |
|  | Min. 2 magazynki na dowolne obsługiwane formaty błon dostępne jednocześnie | Tak, podać ilość |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość wydruku, min. 508 dpi | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Liczba odcieni skali szarości, min. 14 bitów | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Wydajność dla formatu 35x43 cm przy rozdzielczości 10 pikseli/mm, min. 70 błon /godz. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Wydajność dla formatu mammograficznego 20x25 cm przy rozdzielczości 20 pikseli/mm, min. 120 błon /godz. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Czas pierwszego wydruku formatu 35x43 cm, max. 80 s. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Dostępność co najmniej następujących formatów błon: 8x10”, 10x12”, 11x14”, 14x14”, 14x17” | Tak, podać wszystkie formaty dostępnych błon |  | Bez oceny |
|  | Wydruk obrazów badań mammograficznych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zmiana formatu błony przez użytkownika (bez potrzeby interwencji serwisu) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość załadunku niepełnych opakowań filmów. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlenie ilości filmów dostępnych w drukarce, także po wymianie zasobników z filmami | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia | Tak |  | Bez oceny |
|  | Masa max. 100 kg | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Moc pobierana max. 1500 W | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Kamera zarejestrowana/zgłoszona w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej I lub posiadająca w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej I stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  | Bez oceny |
|  | Stacja diagnostyczna (lekarska) 5MP trzymonitorowa dedykowana dla badań min. MG/CR/DR/USG/CT/MR/XA (ucyfrowienie pośrednie) – 1 kpl oraz stacja diagnostyczna (lekarska) 2MP z 4 monitorami dedykowana dla badań min. DR/CR/USG/CT/MR/XA (ucyfrowienie bezpośrednie) – 1 kpl. |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ | Podać |  | Bez oceny |
|  | Stacja robocza, minimalne wymagania: 1 procesor czterordzeniowy o wydajności min. 4500 pkt wg testu PASSMARK 2011, min. 8 MB pamięci CACHE, max. TDP: 100 W, 6 GB pamięci RAM DDR3 ECC, Podsystem dyskowy macierz RAID1: 2 x 500 GB SATA, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny 64-bitowy, UPS o mocy min. 600VA, karta graficzna do zastosowań medycznych dedykowana przez producenta dostarczanych monitorów medycznych | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | Bez oceny |
|  | Dla stacji 5MP dedykowana dla mammografii klawiatura, min. 10 konfigurowalnych przycisków | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dla stacji mammograficznej monitor diagnostyczny klasy 5MP 2 sztuki - czarno-biały, do pracy w trybie portret, LCD, - rozdzielczość co najmniej 5MP, - jasność co najmniej 700 cd/m2, - kontrast co najmniej 800:1, - obszar roboczy o przekątnej co najmniej 21 cali (min. 540 mm), - LUT minimum 10 bitów, - wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora i lampy CCFL, - urządzenie i oprogramowanie do kalibracji DICOM, - monitory fabrycznie parowane, Dla stacji ogólnodiagnostycznej monitor diagnostyczny klasy 2MP 2 sztuki - czarno-biały, do pracy w trybie portret, LCD, - rozdzielczość co najmniej 2MP, - jasność co najmniej 900 cd/m2, - kontrast co najmniej 800:1, - obszar roboczy o przekątnej co najmniej 21 cali (min. 540 mm), - wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora i lampy CCFL, - oprogramowanie do kalibracji Dicom - monitory fabrycznie parowane, | Tak, podać nazwę, typ i parametry, przy dostawie załączyć certyfikat producenta dot. fabrycznego parowania |  | Bez oceny |
|  | Monitor LCD kolorowy, min. 19”, o min. parametrach: rozdzielczość 1280x1024, jasność 230 cd/m2, kontrast 500:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 160/160˚ (2 szt.) – po 1 szt. do każdej ze Stacji lekarskich. Dla stacji ogólnodiagnostycznej dodatkowo monitor kolorowy LCD do prezentacji badań wolumentrycznych min. 21” o paramentrach rozdzielczość 1280x1024, jasność 250 cd/m2, kontrast 700:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 160/160˚ | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | Bez oceny |
|  | Monitory diagnostyczne i monitor kolorowy podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i myszy | Tak |  | Bez oceny |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania i systemu. | Tak, podać nazwę i typ |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznych – (2 licencje dla stacji lekarskich + 2 licencje dodatkowe) w tym jedna dedykowana do mammografii. |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ | Podać |  | Bez oceny |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej nie przypisana do hardware komputera | Tak |  | Bez oceny |
|  | Otwieranie badań z urządzeń typu CR/DR/MG i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie kolorowych obrazów na kolorowych monitorach stacji | Tak |  | Bez oceny |
|  | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie nie przechowuje lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające uruchomienie aplikacji stacji diagnostycznej wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie przechowuje na serwerze PACS uprawnienia użytkownika – uruchomienie przez użytkownika oprogramowania na dowolnej stacji pozwala na pracę z uprawnieniami nadanymi przez administratora | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które zostały wysłane do systemu PACS; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie wraz z opisem badania; jeżeli wybrane badanie nie znajduje się w pamięci podręcznej systemu PACS system automatycznie przywraca badanie z wymaganej biblioteki nośników magnetycznych do pamięci podręcznej systemu PACS, a następnie automatycznie wyświetla badanie w aplikacji stacji diagnostycznej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Programowe szyfrowanie połączenia z systemem PACS | Tak |  | Bez oceny |
|  | Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta - rodzaj badania - opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Interfejs użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim wraz z systemem pomocy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dostęp do aplikacji po zalogowaniu się użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Integracja z posiadanym systemem RIS zapewniająca funkcjonalność: otwarcie pacjenta w systemie RIS otwiera obraz diagnostyczny pacjenta. Wyświetlenie obrazów badania inicjowane jest przez oprogramowanie RIS. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print oraz drukarce systemowej na papierze | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku | Tak |  | Bez oceny |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność tworzenia własnych makr wyświetlających listę badań min. tylko dzisiejszych lub tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego | Tak |  | Bez oceny |
|  | Hierarchizacja ważności obrazów - minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „istotny” | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność – przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: - obraz po obrazie, - tylko pomiędzy zaznaczonymi „istotnymi” obrazami (patrz poprzedni punkt). | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zarządzanie protokołami wyświetlanych obrazów na monitorach w powiązaniu z urządzeniami z możliwością zapisywania własnych protokołów wyświetlania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dla stacji 5MP: Tryb podglądu porównawczego umożliwiający automatyczne zastosowanie podziałów monitorów, trybów widoku badania w obrazach w projekcji CC (ang. Craniocaudal) oraz skośnej MLO (ang. Mediolateral oblique) z badania aktualnego lub badań wcześniejszych. Wymagane układy porównań badania bieżącego i poprzedniego w układzie zalecanym przez zalecenia EUREF | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dla stacji 5MP: Wyświetlanie znaczników CAD SR (ang. Computer-Aided Detection Structured Report – strukturalny raport z detekcji wspieranej komputerowo) jako nakładka na obrazy mammograficzne, pod warunkiem ich dołączenia do oglądanego badania przez zewnętrzne urządzenie diagnostyczne | Tak |  | Bez oceny |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), w czasie rzeczywistym, z możliwością zmiany parametrów warstwy: - rekonstrukcje wzdłuż prostej równoległej (MPR Standard) - rekonstrukcje wzdłuż prostej skośnej (MPR Oblique) - rekonstrukcje wzdłuż dowolnej krzywej (MPR Curved) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D oferujące następujące funkcje (3 szt.): - kolorowa wolumetryczna rekonstrukcja 3D, - predefiniowane protokoły cieniowania z możliwością definicji własnych - usuwanie obrazu stołu urządzenia diagnostycznego - manipulacje obrazem rekonstrukcji jak obroty, wycinanie fragmentów, zmiana wielkości rekonstrukcji - zapisywanie w systemie PACS wtórnych rekonstrukcji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do prezentacji naczyń krwionośnych oferujące następujące funkcje (1 szt.): - kolorowa wolumetryczna rekonstrukcja 3D, - pomiary długości i średnicy naczynia, - pomiary stenozy, - prezentacja naczynia z graficzną prezentacją w kolorze - zapisywanie w systemie PACS pomiarów i raportów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do prezentacji fuzji obrazów z systemu PET CT oferujący następujące funkcje (1szt) - fuzja obrazów z urządzeń MR, CT , PET, SPECT - obsługa mapowania kolorów dla różnych urządzeń - wyświetlanie wartości SUV - funkcje wyświetlania i porównywania poprzednich badań pacjenta z predefiniowanymi protokołami - wyświetlanie fuzji badań w projekcjach MPR | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia dla wskazanego piksela wartości piksela i jednostek Hounsfielda dla badań TK | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia topogramu dla badań TK i MR | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne (np. umożliwiających segmentację 3D) | Tak |  | Bez oceny |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) – projekcja największej wartości natężenia | Tak |  | Bez oceny |
|  | MinIP (Minimum Intensity Projection) – projekcja najmniejszej wartości natężenia | Tak |  | Bez oceny |
|  | AveIP (Average Intensity Projection) – projekcja średniej wartości natężenia | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, - ustawienie zakresu obrazów do animacji. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja ręcznego łączenia dwóch lub więcej serii | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja podręcznego menu z miniaturami obrazów pacjenta znajdujących się w systemie. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja sortowania obrazów w serii badania według wybranych tagów DICOM; dostępne sortowanie rosnąco i malejąco; dostępne kryteria sortowania min.: - numer obrazu, - czas akwizycji obrazu, - lokalizacja warstwy. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu) - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pomiar kątów oraz kątów Cobba | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 20 znaków | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zapisania adnotacji i przetworzeń. Zapisane adnotacje są widoczne w systemie dystrybucji obrazów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wybrania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania – jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres: - wybrany obraz, - wybrana seria badania, - całe badanie. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Narzędzie aktywnej lokalizacji – wybrany przez użytkownika punkt na obrazie należący do jednej płaszczyzny rzutu (np. sagittal) automatycznie pojawia się na odpowiadającym obrazie w innej płaszczyźnie. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz dowolnego wielokąta wraz z informacjami: - liczba pikseli w regionie zainteresowania, - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). | Tak |  | Bez oceny |
|  | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja importowania obrazów do systemu PACS: obrazów graficznych i dokumentów tekstowych. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie istotnych obrazów pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Regulacja grubości warstwy w projekcji MIP, MinIP i AveIP | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane /zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  | Bez oceny |
|  | Dedykowane oprogramowanie ortopedyczne – 1 kpl |  |  |  |
|  | Licencja na oprogramowanie dla lekarzy ortopedów umożliwiająca wykonywanie dedykowanych pomiarów wg. predefiniowanych schematów pomiarowych dla następujących części ciała: kręgosłup, stopa, dłoń, noga, ręka, całe kończyny/cały kręgosłup Oprogramowanie umożliwia dobór endoprotez stawu biodrowego, kolanowego, barkowego z dostępnej biblioteki wraz możliwością zapisu w systemie PACS | Tak, podać nazwę oprogramowania |  | Bez oceny |
|  | Integracja oprogramowania z aplikacją klienta systemu dystrybucji obrazów zapewniająca: - uruchomienie aplikacji z automatycznym wczytaniem wskazanego obrazu diagnostycznego bezpośrednio z aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów, - dostępność funkcji zapisu przetworzonego obrazu (planowania) jako nowej serii w badaniu, - dostępność funkcji zapisu raportu z pomiarów/planowania w systemie PACS | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) na stacjach diagnostycznych i klinicznych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl wraz z serwerem do archiwizacji badań 1 kpl |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ | Podać |  | Bez oceny |
|  | Serwer PACS - komputer dedykowany przez producenta do zastosowań serwerowych o min. parametrach: - 1 procesor czterordzeniowy o wydajności min. 4500 pkt. wg testu PASSMARK 2011, min. 8 MB pamięci CACHE, max. TDP:100 W, - 12 GB RAM DDR3 ECC, Kontroler SAS (RAID1, RAID5) – min. 6 portów. Podsystem dyskowy: a) 2 x 500 GB SAS RAID-1, b) 4 x 2 TB SAS RAID-5, - napęd do wykonywania backup’u bazy danych min. LTO3 - DVD+RW, - 2 karty sieciowe 100/1000 Mbps, - redundantny zasilacz, - serwerowy system operacyjny 64-bitowy - typ obudowy: stelażowa (RACK) – do montażu w szafie 19’’ - gwarancja min. 2 lata (części i robocizna): na miejscu u klienta - czas naprawy serwera: max. 1 dzień roboczy | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | Bez oceny |
|  | Serwer do archiwizacji – komputer dedykowany przez producenta do zastosowań serwerowych o min. parametrach: - min. 1 procesor czterordzeniowy o wydajności min. 4000 pkt. wg testu PASSMARK 2011, min. 8 MB pamięci CACHE, max. TDP:100 W - 8 GB RAM DDR3 ECC, - 2 x 500 GB SAS RAID-1 – dyski o prędkości obrotowej min. 15 000 rpm - DVD+RW - 2 karty sieciowe 100/1000 Mbps, - redundantny zasilacz, - interfejs SAS do oferowanej biblioteki taśmowej (kontroler) - typ obudowy: stelażowa (RACK) – do montażu w szafie 19’’ - oprogramowanie do wykonywania archiwizacji danych - serwerowy system operacyjny 64-bitowy - gwarancja min. 2 lata (części i robocizna): na miejscu u klienta - czas naprawy serwera: max. 1 dzień roboczy | Tak, |  | Bez oceny |
|  | Biblioteka taśmowa z min. dwoma napędami min. LTO-3 oraz min. 24 wewnętrznymi półkami na nośniki wraz z nośnikami gwarantująca automatyczny dostęp do min. 4 TB (bez kompresji) z możliwością rozbudowy poprzez dodanie nośników do min. 9,2 TB (bez kompresji) na potrzeby archiwum obrazowego off-line, min. dwa napędy, interfejs SAS | Tak, podać nazwę, typ i maksymalną pojemność |  | Bez oceny |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanych serwerów i biblioteki taśmowej ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania i systemu – o mocy min. 3 kVA. | Tak, podać nazwę i typ |  | Bez oceny |
|  | Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS jako SCP i SCU | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pełna zgodność ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi | Tak |  | Bez oceny |
|  | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | Tak |  | Bez oceny |
|  | System umożliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL7 | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie PACS spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Consistent Time, Access to Radiology Information, Portable Data for Imaging | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta |  | Bez oceny |
|  | Baza danych wszystkich przesłanych do systemu pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna archiwizacja badań przychodzących do serwera na nośniki zainstalowane w bibliotece taśmowej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość definicji czasu, po upływie którego badanie zostanie przeniesione do archiwum off-line | Tak |  | Bez oceny |
|  | Mechanizm automatycznego przesyłania (przywracania) poprzednich badań pacjenta z wymaganej biblioteki nośników do pamięci podręcznej systemu PACS i systemu dystrybucji obrazów na podstawie danych z rejestracji badania odebranych z systemu RIS, co umożliwia ich szybkie wyświetlenie na stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów; w przypadku gdy badanie znajduje się na nośniku nie znajdującym się aktualnie w napędach wymaganej biblioteki, system automatycznie pobiera właściwy nośnik i przywraca dane badanie do pamięci podręcznej systemu PACS | Tak |  | Bez oceny |
|  | Autorouting badań na podstawie co najmniej następujących kryteriów: - rodzaju urządzenia diagnostycznego - rodzaju wykonanej procedury - lekarza kierującego | Tak |  | Bez oceny |
|  | System dystrybucji obrazów działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe i badań przechowywane są wyłącznie na serwerze - aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów nie przechowująca lokalnie wyświetlanych obrazów badań | Tak |  | Bez oceny |
|  | Centralne zarządzanie użytkownikami systemu stacji diagnostycznych i systemu dystrybucji obrazów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, lekarza klinicysty, technika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność przydzielenia roli użytkownika systemu do określonego oddziału (np. oddział chirurgii, onkologii, interny) | Tak |  | Bez oceny |
|  | System blokujący dostęp użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min.: - ustawień autoroutingu - ustawień archiwizacji - dodawania dodatkowych źródeł DICOM - kasowanie badań z systemu - ustawień kompresji obrazów - uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów, min.: - drukowania badania - zapisywania zmian obrazu badania, - nagrywania badania na CD, - importu i eksportu badania - przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM - uprawnienia dostępu do wybranych badań na podstawie: - rodzaju modalności — CT, CR, MR itp. - daty wykonania badania - priorytetu badania - rodzaju badania (np. kręgosłup, klatka piersiowa AP) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność dziedziczenia uprawnień – uprawnienia nadane danemu oddziałowi przenoszą się na przynależące do niego role, następnie zarówno uprawnienia oddziału oraz roli przenoszą się na konto użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Monitorowanie systemu poprzez system logowania wydarzeń, min.: - zmiana hasła użytkownika, - nieudana próba zalogowania, - zalogowanie się użytkownika, - IP adres stacji - otwarcie badania, - wysłanie badania, | Tak |  | Bez oceny |
|  | Integracja systemu PACS z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS poprzez standard HL7. Minimum wymiana informacji o: - zmianie danych pacjenta - opisie badania - scaleniu kart pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Urządzenia, które należy podłączyć do systemu archiwizacji poprzez DICOM: oferowane stacje systemu CR oferowane stacje systemu DR aparat TK – 1 sztuka densytometr – 1 sztuka Wszystkie urządzenia diagnostyczne są wyposażone w interfejs DICOM Store i Worklist. Wykonawca zapewnia wymagane prace integracyjne ze strony serwisu podłączanych urządzeń. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Udostępnianie i przesyłanie obrazów na stacje diagnostyczne i do aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów w formacie DICOM | Tak |  | Bez oceny |
|  | Obsługa raportów z RIS dla potrzeb dystrybucji klinicznej obrazów; system PACS przetrzymuje i udostępnia dla systemu dystrybucji obrazów danych najnowszą wersję opisu badania wykonanego w systemie RIS | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dystrybucja obrazów - dostęp do badań z dowolnego uprawnionego komputera pracującego w sieci szpitalnej, min. 20 szt. licencji dla jednoczesnych użytkowników | Tak |  | Bez oceny |
|  | Konsultacje z użyciem systemu dystrybucji obrazów – dostęp do badań spoza szpitala dla uprawnionych użytkowników | Tak |  | Bez oceny |
|  | Programowe szyfrowanie połączenia klienta systemu dystrybucji obrazów z systemem PACS | Tak |  | Bez oceny |
|  | Stratna i bezstratna kompresja obrazów; możliwość wyboru przez użytkownika systemu dystrybucji obrazów rodzaju wyświetlanych obrazów (skompresowane stratnie lub bezstratnie obrazy DICOM) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlenie obrazu w małej rozdzielczości i stopniowe zwiększanie rozdzielczości w miarę przesyłania kolejnych danych aż do uzyskania obrazu w maksymalnej rozdzielczości | Tak |  | Bez oceny |
|  | Obsługa stanowiska dwumonitorowego przez system użytkownika dystrybucji obrazów, dla każdego pojedynczego badania wyświetlanego na oddzielnym monitorze wyświetlany jest też na tym monitorze pasek narzędzi | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach | Tak |  | Bez oceny |
|  | Język interfejsu użytkownika – język polski | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dostęp do systemu pomocy aplikacji w języku polskim | Tak |  | Bez oceny |
|  | Integracja zapewniająca wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów, które zostały wysłane do systemu PACS | Tak |  | Bez oceny |
|  | System dystrybucji obrazów oraz serwer PACS pozwala wyszukać oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta - identyfikator pacjenta - numer badania - urządzenie - opis badania wykonany w systemie RIS (jeśli został stworzony w systemie RIS) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Obsługa procesu scalania badań, np. przy zmianie nazwiska pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe MPR | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dostęp do systemu dystrybucji obrazów stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się | Tak |  | Bez oceny |
|  | Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala wyświetlić jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala wyświetlić równocześnie co najmniej 9 obrazów na jednym ekranie użytkownika, możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii | Tak |  | Bez oceny |
|  | Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na podstawową obróbkę (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na płynną regulację zaczernienia i kontrastu oraz umożliwia definiowanie własnych ustawień poziomu i okna (W/L), oraz funkcjonalność przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii | Tak |  | Bez oceny |
|  | Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na połączenie serii badań w jedną całość | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja kalibracji obrazu, kalibracja przeprowadzana przez użytkownika względem obiektu odniesienia | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja pomiaru odległości, kątów i kątów Cobba | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja obrotu obrazu o 180° oraz o 90° w lewo lub w prawo | Tak |  | Bez oceny |
|  | Przeglądarka animacji dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów o min. funkcjonalności: - ustawienia prędkości animacji - ustawienie przeglądania animacji w pętli - zmiana kierunku animacji - ustawienie zakresu obrazów do animacji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Tworzenie własnych makr wyświetlających listę badań w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów, min. tylko dzisiejszych lub tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego | Tak |  | Bez oceny |
|  | Indywidualna konfiguracja zestawu narzędzi i makr aplikacji systemu dystrybucji obrazów dla każdego użytkownika, przetrzymywana na serwerze – użytkownik otrzymuje spersonalizowany interfejs niezależnie od komputera, na którym się loguje | Tak |  | Bez oceny |
|  | Konfiguracja zestawu narzędzi pomiarowych i adnotacji dla każdego użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie PACS zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  | Bez oceny |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Testy odbiorcze ucyfrowionej aparatury | Tak |  | Bez oceny |
|  | Szafa krosownicza 19” 42U zawierająca niezbędne elementy do montażu oferowanego sprzętu, instalacja oferowanej infrastruktury serwerowej w oferowanej szafie krosowniczej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Następujące elementy oferowanego systemu muszą posiadać jednakowy interfejs: - oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej, - oprogramowanie klienta systemu dystrybucji obrazów. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Fantom do kontroli jakości w radiografii cyfrowej zgodnie z obowiązującym prawem | Tak |  |  |
|  | Fantom jednorodny PMMA do kontroli jakości w mammografii cyfrowej zgodny z obowiązującym prawem | Tak |  | Bez oceny |
|  | Urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację – 1 kpl |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez oceny |
|  | Urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację nad oferowanymi urządzeniami bez konieczności użycia publicznego adresu IP, | Tak, opisać |  | Bez oceny |
|  | Gwarancja |  |  |  |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia – 24 miesięcy | Tak |  | Bez oceny |
|  | W okresie gwarancji min. 4 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne | Tak, podać ilość przeglądów |  | Bez oceny |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Podać |  | Bez oceny |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta m.in. w Polsce | Podać |  | Bez oceny |
|  | Czas reakcji serwisu na awarię (rozumiane jako podjęcie działań serwisu także zdalne ) [godz.w dni robocze] | ≤ 24 godz., podać |  | Bez oceny |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [dni robocze] | ≤ 3 dni, podać |  | Bez oceny |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim do wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD – przy dostawie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Szkolenia użytkowników w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania | Tak |  | Bez oceny |