Łódź,  20 grudnia 2011 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na ucyfrowienie Radiografii nr 54/D/11

ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Automatyczny jednokasetowy skaner płyt obrazowych - 1 szt. Integracja sprzętowa z mammografem, pkt 6, Zamawiający opisuje wymagane rodzaje i formaty obsługiwanych przez skaner kaset z płytami obrazowymi. Zamawiający wymaga obsługi przez skaner kaset do wykonywania zdjęć kości długich i kręgosłupa, rozmiaru 35x80cm. Wymóg skanowania przez skaner kaset rozmiaru 35x80 cm określa rodzaj technologii wykorzystanej dla osiągnięcia funkcjonalności uzyskania obrazów o rozmiarach większych niż 35x43 cm, a nie oczekiwaną funkcjonalność – czyli możliwość uzyskania obrazów rozmiaru co najmniej 35x80 cm, która będąc domeną oprogramowania stacji technika de facto nie jest wymagana. Prosimy o zmianę brzmienia tego punktu na „Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań mammograficznych formatów 18x24cm i 24x30cm oraz kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm i 35x43 cm, możliwość uzyskania obrazu co najmniej 35x80 cm z użyciem dostępnych kaset”?

Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie, jednak dopuszczamy powyższe rozwiązanie.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Automatyczny jednokasetowy skaner płyt obrazowych – 1 szt. Integracja sprzętowa z mammografem, pkt 9 oraz w sekcji Kasety z płytami obrazowymi – 1 kpl. Czytnik kaset – 1 szt., pkt 17, Zamawiający opisuje wymaganie „Skanowanie płyt wykonanych w technologii proszkowej i igłowej”. Czy funkcjonalność skanowania dwóch rodzajów płyt może być realizowana poprzez zmianę konfiguracji (np. wyposażenia, oprogramowania itp.) za każdym razem, kiedy nastąpi konieczność skanowania płyty innego rodzaju, czy też skaner powinien rozpoznawać rodzaj podawanej płyty i skutecznie (tzn. z ujawnieniem zapisanego na niej obrazu) zeskanować każdy rodzaj dopuszczonej do tego typu skanera kasety, bez względu na rodzaj znajdującej się w niej płyty (NIP lub PIP) ?

Zgodnie z SIWZ.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Automatyczny jednokasetowy skaner płyt obrazowych - 1 szt. Integracja sprzętowa z mammografem, pkt 12, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z oferowanym skanerem kaset z płytami obrazowymi wykonanymi w technologii igłowej. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone płyty były niezintegrowane z kasetą oraz czy dla zamawianych kaset, Zamawiający wymaga, aby kasety z płytami obrazowymi były zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadały w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC?

Zgodnie z SIWZ.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Kasety z płytami obrazowymi – 1 kpl. Czytnik kaset – 1 szt., pkt 4, Zamawiający wymaga 4 szt. kaset ogólnodiagnostycznych 35x43 cm, w tym jednej z wbudowaną kratką. Ze względu na fakt, że zdjęcia z kratką wykorzystywane są w zastosowaniach Całą noga cały kręgosłup (FLFS), czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kratki zintegrowanej w stojaku do wykonywania zdjęć FLFS, współpracującym z kasetami 35x43 cm i wówczas kaseta taka nie potrzebuje oddzielnej kratki? Jako alternatywne rozwiązanie, czy Zamawiający dopuści demontowalną obudowę z kratką rozproszeniową tzw. tunel, w której umieścić można kasetę formatu 35x43cm?

Tak dopuszczamy demontowalną obudowę z kratką rozproszeniową tzw. tunel, w której umieścić można kasetę formatu 35x43cm.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Kasety z płytami obrazowymi – 1 kpl. Czytnik kaset – 1 szt., pkt 8, Zamawiający wymaga kasety do wykonywania kości długich z płytą obrazową wykonaną w technologii proszkowej rozmiaru min. 35x80cm, wraz z zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową – 1 szt. Wymóg skanowania przez skaner kaset rozmiaru 35x80 cm określa rodzaj technologii wykorzystanej dla osiągnięcia funkcjonalności uzyskania obrazów o rozmiarach większych niż 35x43 cm, a nie oczekiwaną funkcjonalność – czyli możliwość uzyskania obrazów rozmiaru co najmniej 35x80 cm. Prosimy o zmianę zapisu na: „Dostarczenie kaset wraz z kratką przeciwrozproszeniową, umożliwiających uzyskanie obrazu kości długich rozmiaru co najmniej 35x80cm, w rozdzielczości co najmniej 10px/mm”.

Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie, jednak dopuszczamy powyższe rozwiązanie.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Kasety z płytami obrazowymi – 1 kpl. Czytnik kaset – 1 szt., pkt 14, Zamawiający opisuje wymagane rodzaje i formaty obsługiwanych przez skaner kaset z płytami obrazowymi. Zamawiający wymaga obsługi przez skaner kaset do wykonywania zdjęć kości długich i kręgosłupa, rozmiaru 35x80cm. Wymóg skanowania przez skaner kaset rozmiaru 35x80 cm określa rodzaj technologii wykorzystanej dla osiągnięcia funkcjonalności uzyskania obrazów o rozmiarach większych niż 35x43 cm, a nie oczekiwaną funkcjonalność – czyli możliwość uzyskania obrazów rozmiaru co najmniej 35x80 cm, która będąc domeną oprogramowania stacji technika de facto nie jest wymagana. Prosimy o zmianę brzmienia tego punktu na „Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm i 35x43 cm oraz kasety do badań mammograficznych formatów 18x24cm i 24x30cm oraz możliwość uzyskania obrazu co najmniej 35x80 cm z użyciem dostępnych kaset”?

Odpowiedź jak wyżej.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów (stacja technika) – CR – Ucyfrowienie Pośrednie – 2 szt., pkt 4, Zamawiający opisuje wymagania odnośnie komputera stacji technika. Zamawiający wymaga procesora o wydajności min 3000 pkt wg testu PASSMARK 2011. Czy za spełnienie wymagania, Zamawiający uzna obecność proponowanego procesora na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, z wynikiem przekraczającym 3000 punktów (w kolumnie Passmark CPU Mark)?

Tak.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów (stacja technika) – CR – Ucyfrowienie Pośrednie – 2 szt., pkt 8, Zamawiający wymaga oprogramowania dedykowanego dla badań mammograficznych na stacji technika. Czy zgodnie z opisem wymagania z punktu 15 – „Integracja stacji dedykowanej do mammografii z posiadanym mammografem (…)” – jedna ze stacji dedykowana będzie dla mammografii i tylko na niej powinno znaleźć się oprogramowanie mammograficzne, a druga służyć będzie tylko dla badań ogólnodiagnostycznych, lub czy Zamawiający wymaga, że jedna ze stacji dedykowana jest dla badań mammograficznych, a druga służyć ma do badań ogólnodiagnostycznych i mammograficznych?

Dopuszczamy również by jedna ze stacji dedykowana była dla mammografii i tylko na niej powinno znaleźć się oprogramowanie mammograficzne, a druga służyć będzie tylko dla badań ogólnodiagnostycznych.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów (stacja technika) – CR – Ucyfrowienie Pośrednie – 2 szt., pkt 15, Zamawiający wymaga integracji stacji technika dedykowanej dla mammografii z posiadanym mammografem. Ponieważ integracja stacji z mammografem, polega na fizycznym połączeniu za pomocą przewodu przesyłającego dane stacji technika i mammografu, dlatego możliwe jest technicznie połączenie mammografu tylko z jedną stacją technika. Wobec powyższego oraz założeń poczynionych w pytaniu nr 8 (powyżej), czy Zamawiający wymaga, aby integracja dotyczyła tylko jednej stacji technika, tej dedykowanej dla mammografii?

Tak.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Automatyczny jednokasetowy skaner płyt obrazowych - 1 szt. Integracja sprzętowa z mammografem, pkt 6 oraz sekcja Kasety z płytami obrazowymi – 1 kpl. Czytnik kaset – 1 szt., pkt 14, Zamawiający opisuje wymagania odnośnie kaset, umożliwiających uzyskanie obrazu kręgosłupa oraz zdjęć kości długich (co było przedmiotem pytań 1 i 5 powyżej). W konsekwencji, czy dla stacji technika, opisanych w sekcji Stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazów (stacja technika) – CR – Ucyfrowienie Pośrednie – 2 sztuki, Zamawiający wymaga oprogramowania umożliwiającego wykonywanie badań kości długich? Ponieważ zgodnie z pytaniami 8 i 9 powyżej, jedna ze stacji technika dedykowana powinna być tylko badaniom mammograficznym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozwiązanie, w którym oprogramowanie służące do wykonywania zdjęć kręgosłupa oraz kości długich, znajdzie się na drugiej ze stacji, służącej wykonywaniu badań ogólnodiagnostycznych? Zgodnie z ogólnymi zasadami wykonywania badań mammograficznych, dla takich badań nie stosuje się kolimacji programowej, a jedynie sprzętową, dlatego też na takiej stacji, nie może być używane oprogramowanie wspierające funkcje np. Black Border, usuwanie kratki - służące do badań kręgosłupa i kości długich.

Tak dopuszczamy rozwiązanie, w którym oprogramowanie służące do wykonywania zdjęć kręgosłupa oraz kości długich, znajdzie się na drugiej ze stacji, służącej wykonywaniu badań ogólnodiagnostycznych.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów (stacja technika) – CR – Ucyfrowienie Pośrednie – 2 szt., pkt 31, Zamawiający wymaga dla stacji technika dostarczenia zasilacza awaryjnego UPS dobranego mocą do zastosowanego komputera. Czy Zamawiający dopuści UPS o mocy znamionowej 750 VA, jeśli taka moc dobrana jest przez producenta zestawu stacji technika jako odpowiednia dla zastosowanego komputera i umożliwiająca odpowiednio długie podtrzymanie działania urządzenia i bezpieczne zamknięcie oprogramowania i systemu?

Tak dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Drukarka medyczna DICOM 3.0 do wydruku obrazów badań z dwoma formatami błon dostępnymi online i oprzyrządowaniem – 1 szt., pkt 14, Zamawiający wymaga możliwości załadunku niepełnych opakowań filmów. Czy Zamawiający wymaga rozwiązania, w którym filmy są nieczułe na światło dzienne, co ułatwia załadunek i wymianę błon w przypadku konieczności drukowania na innym formacie filmów?

Dopuszczamy nie wymagamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Stacja diagnostyczna (lekarska) 5MP trzymonitorowa dedykowana dla badań min. MG/CR/DR/USG/CT/MR/XA (ucyfrowienie pośrednie) – 1 kpl oraz stacja diagnostyczna (lekarska) 2MP z 4 monitorami dedykowana dla badań min. DR/CR/USG/CT/MR/XA (ucyfrowienie bezpośrednie) – 1 kpl., pkt 3, Zamawiający opisuje wymagania odnośnie komputerów stacji diagnostycznych. Ponieważ stacje diagnostyczne, zgodnie z opisem wymagań odnośnie ich oprogramowania w sekcji Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznych – (2 licencje dla stacji lekarskich + 2 licencje dodatkowe) w tym jedna dedykowana do mammografii, pkt 8, nie mają i nie mogą przechowywać lokalnie na dysku informacji o badaniach (obrazów), dlatego prosimy o dopuszczenie komputera z pojedynczym dyskiem SATA 160GB, jako pojemności dyskowej wystarczającej dla komputera pracującego w architekturze klient-serwer i pobierającego obrazy z systemu PACS.

Zgodnie ze specyfikacją.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Stacja diagnostyczna (lekarska) 5MP trzymonitorowa dedykowana dla badań min. MG/CR/DR/USG/CT/MR/XA (ucyfrowienie pośrednie) – 1 kpl oraz stacja diagnostyczna (lekarska) 2MP z 4 monitorami dedykowana dla badań min. DR/CR/USG/CT/MR/XA (ucyfrowienie bezpośrednie) – 1 kpl., pkt 3, Zamawiający opisuje wymagania odnośnie komputerów stacji diagnostycznych. Czy Zamawiający dopuści komputer z 4GB pamięci RAM, jeśli taka konfiguracja jest zalecana przez producenta jako optymalna, do zastosowania jako stacja diagnostyczna pracująca w architekturze klient-serwer?

Zgodnie ze specyfikacją.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Stacja diagnostyczna (lekarska) 5MP trzymonitorowa dedykowana dla badań min. MG/CR/DR/USG/CT/MR/XA (ucyfrowienie pośrednie) – 1 kpl oraz stacja diagnostyczna (lekarska) 2MP z 4 monitorami dedykowana dla badań min. DR/CR/USG/CT/MR/XA (ucyfrowienie bezpośrednie) – 1 kpl., pkt 3, Zamawiający wymaga procesora o wydajności min 4500 pkt wg testu PASSMARK 2011. Czy za spełnienie wymagania, Zamawiający uzna obecność proponowanego procesora na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, z wynikiem przekraczającym 4500 punktów (w kolumnie Passmark CPU Mark)?

Tak dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Stacja diagnostyczna (lekarska) 5MP trzymonitorowa dedykowana dla badań min. MG/CR/DR/USG/CT/MR/XA (ucyfrowienie pośrednie) – 1 kpl oraz stacja diagnostyczna (lekarska) 2MP z 4 monitorami dedykowana dla badań min. DR/CR/USG/CT/MR/XA (ucyfrowienie bezpośrednie) – 1 kpl., pkt 3, Zamawiający wymaga procesora o parametrze Max TDP: 100 W. Czy Zamawiający dopuści procesor o wartości parametru 130 W, jeśli jest to wysokowydajny procesor czterordzeniowy, rekomendowany przez producenta oprogramowania diagnostycznego jako element konfiguracji dla stacji pracującej w architekturze klient-serwer?

Tak dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Stacja diagnostyczna (lekarska) 5MP trzymonitorowa dedykowana dla badań min. MG/CR/DR/USG/CT/MR/XA (ucyfrowienie pośrednie) – 1 kpl oraz stacja diagnostyczna (lekarska) 2MP z 4 monitorami dedykowana dla badań min. DR/CR/USG/CT/MR/XA (ucyfrowienie bezpośrednie) – 1 kpl., pkt 6, Zamawiający wymaga monitora LCD kolorowego, 19” o rozdzielczości 1280x1024, po 1 szt. dla każdej ze stacji. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie monitorów 20” panoramicznych o rozdzielczości 1600x900, spełniających wszystkie pozostałe parametry? Obszar obrazu uzyskiwany na monitorze 20” o rozdzielczości 1600x900 jest zdecydowanie większy od obszaru obrazu uzyskiwanego na ekranie 19” o rozdzielczości 1280x1024.

Tak dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Stacja diagnostyczna (lekarska) 5MP trzymonitorowa dedykowana dla badań min. MG/CR/DR/USG/CT/MR/XA (ucyfrowienie pośrednie) – 1 kpl oraz stacja diagnostyczna (lekarska) 2MP z 4 monitorami dedykowana dla badań min. DR/CR/USG/CT/MR/XA (ucyfrowienie bezpośrednie) – 1 kpl., pkt 6, Zamawiający wymaga jednego dodatkowego monitora LCD kolorowego, 21 cali do prezentacji badań wolumentrycznych. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie monitora 20” kolorowego, panoramicznego o rozdzielczości 1600x900, spełniającego wszystkie pozostałe parametry?

Tak dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznych – (2 licencje dla stacji lekarskich + 2 licencje dodatkowe) w tym jedna dedykowana dla mammografii, pkt 30, Zamawiający opisuje wymagania odnośnie oprogramowania do prezentacji fuzji obrazów z systemu PET. Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie, pozwalające dokonywać fuzji obrazów z urządzeń MR, CT, PET, bez możliwości oglądania obrazów SPECT, jeśli oprogramowanie takie spełnia wszystkie pozostałe wymagania? W tym samym pytaniu, Zamawiający wymaga funkcji wyświetlania i porównywania poprzednich badań pacjenta z predefiniowanymi protokołami. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli mówiąc o predefiniowanych protokołach. Czy chodzi o układy ekranu prezentujące wyświetlane badania?

Dopuszczamy takie rozumienie tego punktu.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznych – (2 licencje dla stacji lekarskich + 2 licencje dodatkowe) w tym jedna dedykowana dla mammografii, pkt 25, Zamawiający opisuje wymagania odnośnie oprogramowania dedykowanego dla mammografii. Czy za spełnienie wymagań opisanych jako: „Wymagane układy porównań badania bieżącego i poprzedniego w układzie zalecanym przez zalecenia EUREF”, Zamawiający uzna układy porównań:

- CC, lewa strona, 2 + 2 obrazy,

- CC, prawa strona, 2 + 2 obrazy,

- MLO, 2 + 2 obrazy,

- MLO/CC, 4 + 4 obrazy.

Dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznych – (2 licencje dla stacji lekarskich + 2 licencje dodatkowe) w tym jedna dedykowana dla mammografii, pkt 31, Zamawiający opisuje wymagania odnośnie oprogramowania stacji medycznej. Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki i zamianę zapisu: „Funkcja wyświetlenia dla wskazanego piksela wartości piksela i jednostek Hounsfielda dla badań TK” na „Funkcja wyświetlenia dla wskazanego piksela wartości gęstości optycznej dla badań CR oraz jednostek Hounsfielda dla badań TK”.

Dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznych – (2 licencje dla stacji lekarskich + 2 licencje dodatkowe) w tym jedna dedykowana dla mammografii, pkt 41, Zamawiający wymaga funkcji podręcznego menu z miniaturami obrazów pacjenta znajdujących się w systemie. Czy za spełnienie wymagania, Zamawiający uzna i wymagał będzie oprogramowania, w którym prezentowane są w postaci miniatur kluczowe obrazy badania pacjenta, a kliknięcie miniatury otwiera obraz?

Dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznych – (2 licencje dla stacji lekarskich + 2 licencje dodatkowe) w tym jedna dedykowana dla mammografii, pkt 62, Zamawiający wymaga funkcji importowania do systemu PACS obrazów graficznych i dokumentów tekstowych. Ze względu na fakt, że system PACS dedykowany jest do przechowywania i dystrybucji badań w formacie DICOM, czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania, aby do systemu importowane mogły być obiekty w innych formatach (obrazy graficzne, dokumenty tekstowe) niż format DICOM?

Dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Dedykowane oprogramowanie ortopedyczne – 1 kpl, Zamawiający opisuje wymagania odnośnie oprogramowania ortopedycznego. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie spełniało dwie główne funkcje – służyło do wykonywania pomiarów ortopedycznych oraz do planowania zabiegów ortopedycznych poprzez dobór endoprotez. Ze względu na fakt, że są to dwie niezależne funkcjonalności, czy Zamawiający dopuści, aby dostarczone zostały 2 programy specjalistyczne, jeden służący do wykonywania pomiarów ortopedycznych, a drugi służący do doboru endoprotez, spełniający wspólnie wszystkie wymagania zapisane w sekcji Dedykowane oprogramowanie ortopedyczne przez Zamawiającego?

Dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl. wraz z serwerem do archiwizacji badań – 1 kpl, pkt 3, Zamawiający opisuje wymagania odnośnie serwera PACS. Czy Zamawiający dopuści komputer z 8 GB pamięci RAM, jeśli taka ilość pamięci jest rekomendowana przez producenta oprogramowania serwera PACS jako wystarczająca dla wydajnej pracy serwera w proponowanej konfiguracji?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl. wraz z serwerem do archiwizacji badań – 1 kpl, pkt 3, Zamawiający opisuje wymaganie odnośnie wykonywania backup’u bazy danych na taśmie LTO. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym kopia bezpieczeństwa bazy danych wykonywana jest w napędzie DAT160 serwera, a biblioteka z napędami LTO wykorzystywana jest jako archiwum długoterminowe dla przechowywania obrazów badań?

Dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl. wraz z serwerem do archiwizacji badań – 1 kpl, pkt 4, Zamawiający opisuje wymagania odnośnie serwera archiwizacji. Czy Zamawiający dopuści komputer z 4 GB pamięci RAM, jeśli taka ilość pamięci jest rekomendowana przez wykonawcę jako wystarczająca dla wydajnej pracy serwera w proponowanej konfiguracji?

Zgodnie ze specyfikacją.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl. wraz z serwerem do archiwizacji badań – 1 kpl, pkt 3, Zamawiający wymaga procesora o wydajności min 4500 pkt wg testu PASSMARK 2011. Czy za spełnienie wymagania, Zamawiający uzna obecność proponowanego procesora na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, z wynikiem przekraczającym 4500 punktów (w kolumnie Passmark CPU Mark)?

Dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl. wraz z serwerem do archiwizacji badań – 1 kpl, pkt 4, Zamawiający wymaga procesora o wydajności min 4000 pkt wg testu PASSMARK 2011. Czy za spełnienie wymagania, Zamawiający uzna obecność proponowanego procesora na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, z wynikiem przekraczającym 4000 punktów (w kolumnie Passmark CPU Mark)?

Dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl. wraz z serwerem do archiwizacji badań – 1 kpl, pkt 4, Zamawiający wymaga dla serwera archiwizacji 2 dysków o pojemności 500 GB SAS, o prędkości obrotowej 15000 rpm. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym serwer archiwizacji wyposażony jest w dwa dyski o pojemności 450 GB SAS o prędkości 15000 rpm? Ze względu na fakt, że na wymaganych dyskach znajdować się będzie jedynie system operacyjny serwera oraz oprogramowanie sterujące archiwizacją na bibliotece taśmowej, a wymienione dyski nie są przeznaczone jako archiwum przechowujące obrazy badań pacjentów, wskazana pojemność jest wystarczającą dla opisanego zastosowania.

Dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl. wraz z serwerem do archiwizacji badań – 1 kpl, pkt 3, Zamawiający wymaga dla serwera PACS 2 dysków o pojemności 500 GB SAS oraz 4 dysków o pojemności 2 TB SAS. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym serwer archiwizacji wyposażony jest w dwa dyski o pojemności 450 GB SAS, RAID-1 oraz 4 dyski SAS o pojemności 2 TB RAID-5? Ze względu na fakt, że na dyskach o pojemności 450GB znajdować się będzie jedynie system operacyjny serwera oraz oprogramowanie sterujące archiwizacją na bibliotece taśmowej, a wymienione dyski nie są przeznaczone jako archiwum przechowujące obrazy badań pacjentów, wskazana pojemność jest wystarczającą dla opisanego zastosowania. Badania pacjentów przechowywane będę na 4 dyskach 2 TB.

Dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl. wraz z serwerem do archiwizacji badań – 1 kpl, pkt 3 oraz pkt 4, Zamawiający wymaga dla serwera PACS oraz dla serwera archiwizacji czasu naprawy serwera max 1 dzień roboczy. W przypadku serwerów medycznych, nie mniej istotnym parametrem od czasu naprawy serwera jest sam czas reakcji i podjęcia diagnostyki, dlatego prosimy o zmianę zapisu na: „czas reakcji max. 4 godziny, gwarantowany czas naprawy max 48 godzin”.

Zgodnie z SIWZ.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl. wraz z serwerem do archiwizacji badań – 1 kpl, pkt 3 oraz pkt 4, Zamawiający wymaga dla serwera PACS oraz dla serwera archiwizacji obudowy stelażowej do montażu w szafie RACK. Czy za spełnienie wymagania, Zamawiający uzna i dopuści obudowę typu Tower, z szynami umożliwiającymi montaż w szafie RACK 19”? W ramach wdrożenia, serwery zostaną umieszczone w szafie RACK, na wspomnianych szynach, w pozycji poziomej, tworząc spójną infrastrukturę z innymi urządzeniami zamontowanymi w szafie RACK. Proponowana konfiguracja serwerów jest rekomendowana przez producenta oprogramowania PACS.

Dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl. wraz z serwerem do archiwizacji badań – 1 kpl, pkt 6, Zamawiający wymaga zasilacza awaryjnego UPS dobranego mocą do zastosowanych serwerów i biblioteki taśmowej. Czy Zamawiający dopuści UPS o mocy znamionowej 2500 VA, jeśli taka moc dobrana jest przez producenta oprogramowania medycznego, jako odpowiednia dla zastosowanego serwera i biblioteki taśmowej, umożliwiająca odpowiednio długie podtrzymanie działania urządzeń bezpieczne zamknięcie oprogramowania i systemu?

Dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl. wraz z serwerem do archiwizacji badań – 1 kpl, Zamawiający wymaga użycia biblioteki taśmowej z dwoma napędami, do archiwizacji długoterminowej badań. Czy Zamawiający wymaga algorytmu archiwizacji wykorzystującego dwa napędy wewnętrzne w oferowanej bibliotece w taki sposób, że w trakcie nagrywania badań na nośniku w pierwszym napędzie wymagane jest równoczesne tworzenie dodatkowej kopii bezpieczeństwa za pomocą drugiego napędu?

Zgodnie z SIWZ.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl. wraz z serwerem do archiwizacji badań – 1 kpl, pkt 11, Zamawiający opisuje wymaganie odnośnie współpracy z usługą Active Directory. Czy Zamawiający wymaga, aby wdrażany system został skonfigurowany i współpracował z posiadaną usługą Active Directory, czy też Zamawiający wymaga, aby wdrażany system umożliwiał integrację z usługą, ale na etapie wdrożenia integracja nie będzie wykonywana?

Zgodnie z SIWZ.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl. wraz z serwerem do archiwizacji badań – 1 kpl, pkt 28, Zamawiający opisuje urządzenia, które na etapie wdrożenia podłączyć należy do systemu archiwizacji. Ze względu na fakt, że do podłączenia i konfiguracji urządzeń – by współpracowały z systemem PACS - potrzebna jest wiedza i pracownicy producenta każdego z urządzeń, z którymi to producentami, poprzez posiadanie ich urządzeń, Zamawiający ma podpisane umowy serwisowe lub posiada kontakt, czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na: „Wykonawca zapewnia wymagane prace integracyjne ze strony dostarczanych urządzeń. Zamawiający zapewnia wymagane prace integracyjne w zakresie posiadanych urządzeń.”?

Zgodnie z SIWZ.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów (stacja technika) – CR – Ucyfrowienie Pośrednie – 2 szt., pkt 33, Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia zarejestrowane były jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa. Czy zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga klasy co najmniej IIa dla oprogramowania stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazów i czy Zamawiający zgodzi się, aby wskazany punkt przyjął brzmienie: „Oprogramowanie stacji technika zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC”.

Dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznych – (2 licencje dla stacji lekarskich + 2 licencje dodatkowe) w tym jedna dedykowana dla mammografii, pkt 20, Zamawiający wymaga funkcji nagrywania obrazów pacjenta w formacie DICOM na płytę CD/DVD. Czy Zamawiający wymaga nagrywania dla pacjenta badania wraz z obrazami opisu badania wykonanego w systemie RIS?

Nie wymagamy dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl. wraz z serwerem do archiwizacji badań – 1 kpl, pkt 42, Zamawiający opisuje wymaganie reformatowania wielopłaszczyznowego MPR w systemie dystrybucji obrazów. Czy Zamawiający dopuści, aby reformatowania wielopłaszczyznowe MPR, dostępne były tylko dla użytkowników z licencją radiologa przetwarzających obrazy diagnostyczne, a były niedostępne dla lekarzy klinicystów, korzystających z systemu dystrybucji obrazów referencyjnych?  Lekarze klinicyści używają systemu dystrybucji obrazów do oglądania obrazów referencyjnych na potrzeby kliniczne, przetworzonych wcześniej i opisanych przez lekarzy radiologów. Producent oprogramowania PACS i systemu dystrybucji obrazów, wychodząc z powyższego założenia, dostarcza zaawansowane narzędzia MPR tylko dla użytkowników z licencją radiologa, którzy potrzebują takich narzędzi do przetwarzania i opisywania badań.

Dopuszczamy.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl. wraz z serwerem do archiwizacji badań – 1 kpl, Zamawiający opisuje wymagania odnośnie serwerów i oprogramowania systemu dystrybucji obrazów. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie umożliwiało produkcję płyty z badaniem dla pacjenta na napędzie lokalnym i sieciowym duplikatorze CD/DVD wraz z przeglądarką DICOM i wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print, przez użytkowników systemu dystrybucji obrazów? Czy Zamawiający wymaga nagrywania dla pacjenta badania wraz z obrazami opisu badania wykonanego w systemie RIS?

Zgodnie z SIWZ.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl. wraz z serwerem do archiwizacji badań – 1 kpl, pkt 36, Zamawiający opisuje wymaganie wyświetlania badań na dostępnych monitorach. Czy Zamawiający mógłby określić tryby wyświetlania i czy Zamawiający wymaga określonych trybów np.:

- pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania,

- dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania,

- wszystkie monitory – na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie.

Zgodnie z SIWZ.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl. wraz z serwerem do archiwizacji badań – 1 kpl, Zamawiający opisuje wymagania odnośnie integracji systemu PACS z systemem RIS. Czy w ramach integracji systemów, Zamawiający wymaga obsługi uaktualnień w obiegu danych dotyczących pacjenta (HL7 ADT^A08), jego badań (HL ORM^O01) oraz ich opisów (ORU^R01) w taki sposób, że następujące zmiany, dokonane po wykonaniu badania, gdy obraz badania jest już w systemie PACS:

- imienia i nazwiska pacjenta,

- procedury badania,

- priorytetu badania,

- lekarza opisującego,

- oddziału zlecającego

powodują automatyczną zmianę tych danych w badaniach znajdujących się w oferowanym systemie PACS, systemie dystrybucji obrazów oraz na stacjach diagnostycznych? Dodatkowo, czy Zamawiający wymaga, aby zmiana dotyczyła również badań znajdujących się na nośnikach taśmowych przy próbie ich przywrócenia do pamięci podręcznej. Zmiany dokonują się na poziomie wyświetlanych i wyszukiwanych przez użytkownika danych. Oryginalne dane pozostają niezmienione na poziomie plików?

Zgodnie z SIWZ.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl. wraz z serwerem do archiwizacji badań – 1 kpl, Zamawiający opisuje wymagania odnośnie integracji systemu PACS z systemem RIS. Czy w ramach integracji systemów, Zamawiający wymaga walidacji zgodności danych obrazowych z danymi demograficznymi z systemu RIS w taki sposób, że w przypadku niepomyślnej walidacji aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów wyświetla przy otwieraniu obrazu informację o nieudanej walidacji?

Zgodnie z SIWZ.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Gwarancja, Zamawiający opisuje wymagania odnośnie serwisu i gwarancji urządzeń. Czy w przypadku konieczności gwarancyjnej wymiany któregokolwiek z oferowanych dysków twardych, Zamawiający wymaga, aby uszkodzony dysk pozostał u Zamawiającego?

Zgodnie z SIWZ.

- W dokumencie Ogłoszenie o zamówieniu, Zamawiający definiuje termin realizacji przedmiotu zamówienia na termin 2 miesięcy od udzielenia zamówienia. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji zamówienia na 12 tygodni od udzielenia zamówienia?

Zgodnie z SIWZ.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację, pkt 3, Zamawiający opisuje wymagania odnośnie urządzenia do zdalnego nadzoru i administracji. Czy dla bezpieczeństwa rozwiązania, Zamawiający wyklucza zastosowanie oprogramowania typu freeware/shareware (np. VNC) oraz wyklucza systemy korzystające z serwera dostępowego firmy trzeciej (np. TeamViewer)?

Zgodnie z SIWZ.

- W dokumencie Parametry techniczne (Załącznik nr 2 do SIWZ), sekcja Gwarancja, pkt 8, Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń użytkowników w zakresie urządzeń i oprogramowania. Czy Zamawiający mógłby sprecyzować przewidywaną liczbę użytkowników do przeszkolenia oraz godzinowy zakres szkoleń?

Zgodnie z SIWZ.

- W dokumencie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Załącznik nr 4 Projekt Umowy, par. 3 pkt 1d, Zamawiający opisuje warunki gwarancji. Czy Zamawiający dopuści, aby okres gwarancji rozpoczął się w dniu rozpoczęcia korzystania przez Zamawiającego z dostarczonych urządzeń i oprogramowania?

Zgodnie z SIWZ.

- W dokumencie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Załącznik nr 4 Projekt Umowy, par. 3 pkt 1j, Zamawiający opisuje warunki wymiany elementów i urządzeń na gwarancji. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów par. 3 pkt. 1j na następujące: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu elementu przedmiotu umowy na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego podzespołu”?

Zgodnie z SIWZ.

- W dokumencie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Załącznik nr 4 Projekt Umowy, par. 3 pkt 5, Zamawiający opisuje okres, w jakim zapewnić należy części zamienne do oferowanych urządzeń. Czy Zamawiający dopuści aby w okresie pogwarancyjnym, części zamienne zapewnione były przez okres 7 lat, jako standardowa długość okresu w którym producenci urządzeń i podzespołów komputerowych wspierają swoje produkty?

Nie, zgodnie ze specyfikacją.

- W dokumencie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Załącznik nr 4 Projekt Umowy, par. 3 pkt 6, Zamawiający opisuje zobowiązania Wykonawcy w okresie gwarancji. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów par. 3 pkt. 6 na: „Wykonawca poniesie wszelkie koszty w okresie gwarancji (w tym koszty części zamiennych, koszty dojazdu) związane z naprawami i przeglądami technicznymi z wyłączeniem napraw wynikających m.in. z wadliwego użytkowania przedmiotu dostawy, uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych m. in. takich jak zapylenie, zalanie, uszkodzenie mechaniczne oraz innych nie wynikających z tytułu realizacji zobowiązań gwarancyjnych”?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- W dokumencie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Załącznik nr 4 Projekt Umowy, par. 5 pkt 1b, Zamawiający opisuje wysokość kar umownych w okresie gwarancji. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wartości kary umownej wynikającej z opóźnienia w realizacji zobowiązań gwarancyjnych na 0,2 % wartości brutto naprawionego urządzenia za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie usterki?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy dopuszczą Państwo detektor bezprzewodowy z dodatkowym kablem zasilającym detektor w aparacie, zamiast dodatkowego kabla do ładowania akumulatorów w aparacie?

Ideą bezprzewodowych detektorów cyfrowych jest ich stosowanie bez jakichkolwiek kabli. Każdy oferowany przez Nas detektor bezprzewodowy wyposażony jest w 3 akumulatory oraz ładowarkę. Ponieważ czas ładowania akumulatorów wynosi poniżej 3 h, a na jednym z nich możemy wykonać ponad 100 ekspozycji, zapewni to Państwu ciągłość pracy przez 24h/dobę. Nasz detektor możemy wyposażyć w dodatkowy kabel zasilający detektor w aparacie. W takim rozwiązaniu nie musimy stale ładować akumulatora, ponieważ detektor jest zasilany na bieżąco.

Tak dopuszczamy.

- Czy dopuszczą Państwo stację technika z predefiniowanymi procedurami badań w j. polskim bez interfejsu użytkownika w j. polskim wraz z pomocą na dzień składania oferty?

Z uwagi na wprowadzenie nowej gamy detektorów cyfrowych, a co się tym wiąże -najnowszego oprogramowania do ich sterowania informujemy, że będzie ono przetłumaczone na j. polski i dostarczone do końca I-go kwartału 2012.

Tak dopuszczamy.

- Dotyczy Zestaw bezprzewodowych kaset cyfrowych DR, punkt 19. Czy Zamawiający oczekuje dostawy 2 ładowarek do każdego zestawu DR czy też jednej ładowarki do każdego zestawu pozwalającej na równoczesne ładowanie min. dwóch akumulatorów?

Tak dopuszczamy.

- Dotyczy Stacja technika do przypisywania i obróbki badań do oferowanych detektorów bezprzewodowych, punkt 5. Czy Zamawiający oczekuje, że każda stacja technika będzie miała możliwość równoczesnej współpracy z minimum oboma zakupowanymi detektorami DR?

Nie oczekuje, dopuszcza.

- Dotyczy Stacja technika do przypisywania i obróbki badań do oferowanych detektorów bezprzewodowych, punkt 6. Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego punktu zaoferowanie stacji technika z obsługą za pomocą doskonale  zrozumiałych oznaczeń piktograficznych?

Dopuszczamy.

- Dotyczy Stacja technika do przypisywania i obróbki badań do oferowanych detektorów bezprzewodowych, punkt 13. Czy Zamawiający dopuści do postępowania system bez możliwości usuwania obrazu kratki przeciwrozproszeniowej?

Nie dopuszczamy.

- Dotyczy Generatory do Aparatów RTG – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ofertę uwzględniającą dostawę  i montaż generatorów (przez autoryzowany serwis producenta generatorów) wyprodukowanych przez innego niż Philips producenta zapewniających pełną kompatybilność z aparatem Bucky Diagnost oraz  dodatkowo ułatwiających pracę poprzez możliwość pełnej współpracy (np. obsługa poprzez ten sam monitor) z zaoferowanym systemem kaset DR?

Nie dopuszczamy.

Stacja technika do przypisywania i obróbki badań do oferowanych detektorów bezprzewodowych – 2 szt. (Ucyfrowienie bezpośrednie DR Radiografii ogólnej.)

Zamawiający w pkt 3 wymaga:

„Stacja robocza, minimalne wymagania:

1 procesor dwurdzeniowy o wydajności min. 3000 pkt. wg testu PASSMARK 2011,

3 GB pamięci RAM DDR3,

dysk twardy 160 GB SATA, DVD RW,

karta sieciowa 100/1000 Mbps,

klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny”

Producenci systemów DR dostarczają dedykowane stacje technika, których parametry są dobrane i przetestowane do optymalnej pracy systemu.

W związku z tym prosimy o wyjaśnienie i dopuszczenie proponowanej konfiguracji:

| Stacja technika |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Min. Dwurdzeniowy 2,13 GHz, 1333 MHz, 2MB |
| 2 | Pamięć | Min. 3,0GB, DDR2 |
| 3 | Dysk twardy | Min. 160GB SATA |
| 4 | Napędy optyczne | DVD RW |
| 5 | Karta sieciowa 100/1000 Mbps | Tak |
| 6 | Klawiatura | USB |
| 7 | Mysz optyczna | Tak |
| 8 | System operacyjny | Tak |

Tak jeżeli wyniki testu procesora wg PASSMARK 2011 wynoszą min 1200 pkt.

Zamawiający w pkt 17 wymaga „UPS o mocy min. 1KW zapewniający poprawne zakończenie pracy systemu po utracie zasilania”.

Czy Zamawiający dopuści stację technika z wbudowanym UPS (parametry UPS zoptymalizowane do poprawnej pracy przez producenta) certyfikowane razem jako jeden system?

Tak.

Automatyczny jednokasetowy skaner płyt obrazowych – 1 szt.  Integracja sprzętowa z mammografem.

Zamawiający pkt 5 wymaga: „Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm oraz mammograficznych co najmniej 20 pikseli/mm”.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie skanera płyt obrazowych obsługującego więcej formatów płyt niż jest wymagane, przy czym formaty 15x30 cm i 35x84 cm są skanowane z rozdzielczością mniejszą niż 10 pikseli/mm?

Tak, min 5 pikseli/mm.

Czytnik kaset – 1 szt.

Zamawiający pkt 13 wymaga: „Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt obrazowych z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm oraz mammograficznych z rozdzielczością co najmniej 20 pikseli/mm”

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie skanera płyt obrazowych obsługującego więcej formatów płyt niż jest wymagane, przy czym formaty 15x30 cm i 35x84 cm są skanowane z rozdzielczością mniejszą niż 10 pikseli/mm?

Tak, min 5 pikseli/mm.

Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów (stacja technika) – CR – Ucyfrowienie Pośrednie – 2 szt.

Zamawiający w pkt 4 wymaga: „Stacja robocza, minimalne wymagania:

1 procesor dwurdzeniowy o  wydajności min. 3000 pkt wg testu PASSMARK 2011,

3 GB pamięci RAM,

Macierz RAID 1: 2x500 GB SATA, DVD RW,

karta sieciowa 100/1000 Mbps,

klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny”

Producenci systemów CR dostarczają dedykowane stacje technika, których parametry są dobrane i przetestowane do optymalnej pracy systemu.

W związku z tym prosimy o wyjaśnienie i dopuszczenie proponowanej konfiguracji:

| Stacja technika |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Min. Dwurdzeniowy 2,13 GHz, 1333 MHz, 2MB |
| 2 | Pamięć | Min. 2,0GB, DDR2 |
| 3 | Dysk twardy | Min. 160GB SATA |
| 4 | Napędy optyczne | DVD RW |
| 5 | Karta sieciowa 100/1000 Mbps | Tak |
| 6 | Klawiatura | USB |
| 7 | Mysz optyczna | Tak |
| 8 | System operacyjny | Tak |

Tak jeżeli wyniki testu procesora wg PASSMARK 2011 wynoszą min 1200 pkt.

Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznych – (2 licencje dla stacji lekarskich + 2 licencje dodatkowe) w tym jedna dedykowana do mammografii.

Zamawiający w pkt 60 wymaga: „Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz dowolnego wielokąta wraz z informacjami:
- liczba pikseli w regionie zainteresowania,
- powierzchnia regionu zainteresowania,
- średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania,

- odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy

średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w  regionie zainteresowania)”.

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez możliwości określenia liczby pikseli w regionie zainteresowania?

Tak Zamawiający dopuszcza oprogramowanie bez możliwości określenia liczby pikseli w regionie zainteresowania.

Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznych

Dotyczy: Integracja z posiadanym systemem RIS zapewniająca funkcjonalność: otwarcie pacjenta w systemie  RIS otwiera obraz diagnostyczny pacjenta. Wyświetlenie obrazów badania inicjowane jest przez oprogramowanie RIS.

Pytanie: Czy system RIS Zamawiającego umożliwia wywołanie pliku wykonywalnego z parametrami lub adresu url w przypadku otwarcia pacjenta w systemie  RIS?

Nie umożliwia

Dotyczy: Funkcja podręcznego menu z miniaturami obrazów pacjenta znajdujących się w systemie

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wyświetlana jest lista badań  pacjenta (również z podziałem na serie) znajdujących się w systemie PACS oraz menu z miniaturami obrazów obecnie załadowanych do aplikacji klienta diagnostycznego?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest funkcjonalnie równoważne. Wybór archiwalnego badania do załadowania odbywa się na podstawie parametrów: data wykonania badania, typ badania, nazwa badania/serii, opis badania/serii. Po wybraniu interesującego badania lub serii panel miniatur pozwala na łatwe przeciąganie serii lub obrazów do przestrzeni roboczej.

Tak dopuszczamy.

Dotyczy: Funkcja wybrania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania…

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym zasięg działania narzędziu modyfikujących postać badania to: wybrany obraz oraz wybrana seria?

Nie. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy: Narzędzie aktywnej lokalizacji – wybrany przez użytkownika punkt na obrazie należący do jednej płaszczyzny rzutu (np. sagittal) automatycznie pojawia się na odpowiadającym obrazie w innej płaszczyźnie.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wybrany obraz reprezentowany jest na innych płaszczyznach obrazowania jako linia?

Nie. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy: Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz dowolnego wielokąta wraz z informacjami…

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym obszar zainteresowania może być w kształcie: koła, prostokąta, dowolnego wielokąta?

Nie. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy: Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie istotnych obrazów pacjenta

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, w którym użytkownik systemu diagnostycznego ma możliwość zapisania na rzecz badania, predefiniowanego widoku, który może zawierać wszystkie istotne informacje o badaniu?

Uzasadnienie: Zapis istotnych informacji jako nowe badanie, powoduje dublowanie się informacji i może wprowadzać niejednoznaczności. W proponowanym rozwiązaniu informacje nie są dublowane, ponadto wszystkie zmiany (takie jak wprowadzenie adnotacji) są automatycznie nanoszone na zapisany wcześniej widok.

Nie. Zgodnie z SIWZ

Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań

Dotyczy: Oprogramowanie PACS spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Consistent Time, Access to Radiology Information, Portable Data for Imaging.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które spełnia następujące profile interaction IHE: Access to Radiology Information, Audit Trail and Node Authentication, Cardiac Catheterization Workflow, Consistent Presentation of Images, Cross-Enterprise Document Sharing.b(XDS.b), Cross-Enterprise Document Sharing for Imaging-b (XDS-I.b), Echocardiography Workflow , Evidence Documents, Eye Care Evidence Documents, Eye Care Workflow, Image Fusion, Import Reconciliation Workflow, Key Image Note, Mammography Acquisition Workflow, Mammography Image, Nuclear Medicine Image, Patient Demographics Query, Patient Information Reconciliation, Portable Data for Imaging, Presentation of Grouped Procedures (PGP), Radiation Exposure Monitoring, Reporting Workflow, Retrieve ECG for Display, Scheduled Workflow

Nie. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy: Funkcjonalność przydzielenia roli użytkownika systemu do określonego oddziału (np. oddział chirurgii, onkologii, interny)

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym podział użytkowników odbywa się tylko na zasadzie grup (ról)?

Uzasadnienie: Ideą cyfrowego archiwum jest dostępność wszystkich danych obrazowych dla wszystkich uprawnionych użytkowników (lekarzy). Umożliwia to otrzymanie pełnej informacji diagnostycznej o pacjencie. Przypisywanie użytkowników do oddziałów nie jest więc zasadne dla systemu PACS i dystrybucji obrazów.
Nie. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy: Funkcjonalność dziedziczenia uprawnień – uprawnienia nadane danemu oddziałowi przenoszą się na przynależące do niego role, następnie zarówno uprawnienia oddziału oraz roli przenoszą się na konto użytkownika

Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego zapisu w SIWZ?

Uzasadnienie: Zgodnie z wcześniej wymienionym pytaniem funkcjonalność dziedziczenia uprawnień po oddziałach nie niesie za sobą żadnych informacji i nie jest niezbędna.

Nie. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy: Funkcjonalność przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu

Rodzaje uprawnień:

- uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min.:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym dostęp do narzędzi administracyjnych nadawany jest tylko osobom z rolą Administratora?

Uzasadnienie: Ponieważ edycja wyżej wymienionych funkcji ma znaczący wpływ na sposób funkcjonowania systemu, dostęp do nich powinien być ograniczony do przeszkolonych osób, posiadających odpowiedni zasób wiedzy i doświadczenia. Ponadto fakt istnienia zależności pomiędzy wyżej wymienionymi opcjami, nie pozwala na różnicowanie uprawnień administracyjnych.

Nie. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy: Funkcjonalność przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu

Rodzaje uprawnień:

- uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów, min.:

- drukowania badania

- zapisywania zmian obrazu badania,

- nagrywania badania na CD,

- importu i eksportu badania

- przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM

Pytanie: Czy Zamawiający zmieni zapis SIWZ na poniższy?

- poziom uprawnień dostępu na stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów, min.:

- przeglądanie badań

- edycja badań

- usuwanie badań

Uzasadnienie: Narzędzia takie jak np. drukowanie czy nagrywanie badań stanowią integralną część funkcjonalności dostępu do badań i naszym zdaniem nie istnieje konieczność wydzielania odrębnych uprawnień do tego typu narzędzi.

Nie. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy: Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlenie obrazu w małej rozdzielczości i stopniowe zwiększanie rozdzielczości w miarę przesyłania kolejnych danych aż do uzyskania obrazu w maksymalnej rozdzielczości

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym akceleracja wyświetlania badań realizowana jest na zasadzie prefetchingu oraz ładowania w tle?

Uzasadnienie: Do prawidłowej oceny materiału obrazowego wymagane są obrazy w pełnej rozdzielczości. W prezentowanym przez nas rozwiązaniu specjalista otrzymuje od razu materiał w pełnej rozdzielczości, może natychmiast rozpocząć pracę, a wszystkie jeszcze nie załadowane obrazy ładowane są w tle. Takie rozwiązanie zwiększa efektywność pracy i zapewnia maksymalną jakość prezentowanego materiału w każdym momencie pracy z aplikacją.

Tak dopuszczamy.

Dotyczy: Konfiguracja  zestawu narzędzi pomiarowych i adnotacji dla każdego użytkownika

Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego zapisu w SIWZ?

Uzasadnienie: Dostęp do wszystkich oferowanych funkcjonalności dla każdego użytkownika zapewnia ergonomiczną i wydajną pracę, a sztuczne wyłączanie dostępnych opcji może powodować u użytkowników dezorientację i niczym nieuzasadnione przerwy w pracy. Nie.

- Zestaw bezprzewodowych kaset cyfrowych (detektorów) DR

- Czy Zamawiający dopuści zestaw bezprzewodowych kaset cyfrowych (detektorów) DR z wartością czułości sensora DQE 35% w technologii ISS, dzięki której jakość obrazu jest porównywalna z konkurencyjnymi panelami mimo niższego poziomu DQE?

Tak dopuszczamy.

II. Stacja technika

- Czy Zamawiający dopuści stację technika z oprogramowanie do obróbki zeskanowanych obrazów: wyświetlanego pojedynczego obrazu radiografii, zmiana jasności i kontrastu, przesłony elektroniczne, powiększanie ≥ x 2, obracanie obrazu, odwracanie obrazu w lewo / prawo i góra / dół, prezentacja  mozaiki obrazów radiografii ≥ 4 bez funkcji pozytyw/negatyw? Taka funkcja jest przydatna w stacji diagnostycznej a nie w stacji technika.

Nie, zgodnie z SIWZ.

III . Zestaw kaset do radiografii cyfrowej

9. Czy Zamawiający dopuści kasety, wyprodukowane w technologii proszkowej nowej generacji z których obraz jest porównywalnej jakości jak z płyt w technologii igłowej nie posiadając jednocześnie ich wad? Zgodnie ze specyfikacją.

10. Czy Zamawiający dopuści kasety mammograficzne z płytami obrazowymi skanowane

z rozdzielczością 20 pikseli/mm wykonane w technologii proszkowej nowej generacji z których obraz jest porównywalnej jakości jak z płyt w technologii igłowej nie posiadając jednocześnie ich wad? Nie dopuszczamy.

IV. Czytnik kaset

17. Czy Zamawiający dopuści czytnik kaset skanujący kasety wyłącznie proszkowe biorąc pod uwagę iż technologia płyt proszkowych nowej generacji nie wymusza stosowania technologii igłowej?

Nie dopuszczamy.

V. Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów (stacja technika) – CR

7. Czy Zamawiający dopuści stanowisko przypisywania obrazów bez interfejsu w

całości w języku polskim? Tak.

17. Czy Zamawiający dopuści stację technika bez funkcjonalności przywrócenia obrazu

po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem a dopuści mechanizm powrotu do obrazu oryginalnego większą ilością kliknięć ale także w znikomym czasie? Tak.

22. Czy Zamawiający dopuści stację technika bez możliwości generowania histogramu

dla obrazu ? Taka funkcjonalność nie ma wartości diagnostycznej i nie jest potrzebna w przypadku stacji technika. Tak.

23. Czy Zamawiający dopuści stację technika bez możliwości wykonywania pomiarów? Taka funkcjonalność nie ma wartości diagnostycznej i nie jest potrzebna w przypadku stacji technika. Tak.

VI. Drukarka medyczna DICOM 3,0

10. W SIWZ wymagany czas pierwszego wydruku to  80 sek. czy Zamawiający  dopuści

drukarkę medyczną, której czas pierwszego wydruku to 85 sek.? Tak.

11.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drukarki laserowej z dostępnością

wymienionych błon z jedną różnicą, zamiast 11x14, na 10x14? Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drukarki medycznej bez możliwości

zdalnego serwisowania urządzenia? Tak.

17. Zamawiający nie sprecyzował dokładnie wagi urządzenia wymagając jedynie

zaoferowania masy 100 kg, Kamera laserowa którą chcemy zaoferować waży 160 kg

wraz z trzema podajnikami bez sortera. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na taką masę

urządzenia? Tak.

Parametry techniczne - załącznik nr 2, Generatory do Aparatów RTG – 2 szt.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy  pod pojęciem „Fabrycznie nowych, oryginalnych generatorów do aparatów RTG Bucky Diagnost firmy Philips” Zamawiający rozumie generatory nowe o parametrach radiologicznych identycznych z parametrami generatorów obecnie zainstalowanych w tych aparatach, czy też Zamawiający przewiduje zwiększenie parametrów tych generatorów? Pod pojęciem „zwiększenia parametrów” rozumiemy wymóg zaoferowania generatorów o większych od obecnych mocach [kW]. Oba obecnie zainstalowane generatory są generatorami o mocach 50 kW. Zwiększenie ich parametrów radiologicznych polegałoby na zwiększeniu ich mocy do 65 kW (lub nawet 80 kW).

Zgodnie ze specyfikacją generatory  o dotychczasowych parametrach jak obecnie.

Parametry techniczne - załącznik nr 2, Generatory do Aparatów RTG – 2 szt.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy  po dokonaniu wymiany generatorów na nowe Zamawiający planuje zwrot starych generatorów serwisowi producenta, czy też planuje je zatrzymać? Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego, że możliwość odbioru przez serwis starych generatorów wypełni wymogi Unii Europejskiej związane z odbiorem i utylizacją przez producentów zużytych części produkowanych przez nich urządzeń. Z tego powodu możliwość odbioru elementów zużytych ma znaczący wpływ na cenę nowych urządzeń. W przypadku zgody Zamawiającego na zwrot starych generatorów cena nowych może być nawet o kilkanaście procent niższa, niż w przypadku braku takiej zgody.

Przez wymianę rozumiemy demontaż starych oraz zakup i zainstalowanie nowych generatorów.