Łódź,  23.10.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawy sterylizatorów parowych  – nr sprawy 27/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców.

- Dotyczy pkt. 9- Prosimy o podanie wymiarów otworów montażowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma przygotowanego stanowiska pod montaż sprzętu.

- Dotyczy pkt 12- Czy Zmawiający dopuści wewnętrze instalacje łączone za pomocą aseptycznych połączeń typu tri-clamp zabezpieczonych przed przypadkowym rozpięciem?

Odpowiedź: Nie

- Dot. pkt. 15- Prosimy o dopuszczenie sterylizatora wyposażonego w równoważne rozwiązanie tj. pełny płaszcz grzewczy. Uzasadnienie: pełny płaszcz grzewczy jest rozwiązaniem nowoczesnym pozwalającym na równomierne i szybsze w odróżnieniu od płaszcza pierścieniowego nagrzewanie komory. Przy konstrukcji płaszcza pełnego po demontażu izolacji kontrola spawów jest łatwiejsza niż w przypadku pierścieni, dzięki spawaniu pierścieniowemu a nie wzdłużnemu.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Dot. pkt. 18- Prosimy o dopuszczenie sterylizatora bez automatycznego systemu oczyszczania wytwornicy pary. Uzasadnienie : Zamawiający w pkt 17 wymaga zasilania wytwornicy pary wodą demineralizowaną, która nie pozostawia osadów tak więc wymóg ten jest bezzasadny ponieważ nie zachodzi możliwość „zamulenia” wytwornicy pary.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

- Dot. pkt. 19- Prosimy o dopuszczenie sterylizatora bez automatycznego systemu odgazowywania wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary. Czy system odgazowywania wytwornicy pary ma badać ilość gazów niekondensowanych w wodzie i w przypadku wykrycia zbyt dużej kondensacji gazów uniemożliwiać rozpoczęcie cyklu?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

- Dot. pkt. 25- Czy w przypadku diagnozowania zdalnego sterylizatora Zamawiający zapewni dostęp on-line do sieci szpitalnej oraz dostarczy  na swój  koszt stały szerokopasmowy dostęp do połączenia internetowego w miejscu instalacji urządzeń?

Odpowiedź: Zamawiający zapewni dostęp do sieci szpitala i szerokopasmowego dostępu do połączenia internetowego w przypadku konieczności zdiagnozowania zdalnego sterylizatora, po wcześniejszym zgłoszeniu e-mailowym do sekcji informatyki w godz. 8:15.

- Dot. pkt. 27- Czy Zamawiający  dopuści sterylizator posiadający 20 programów z możliwością modyfikacji ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. pkt. 29- Prosimy o dopuszczenie urządzenia z ekranem sterownika o przekątnej 5,6”?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

- Dot. pkt. 35- Prosimy o podanie wymaganej ilości cykli przewidzianych do archiwizacji w okresie 5 lat.

Odpowiedź: Rocznie min. 2 300, 5 lat – 11 500.